# 1  	Durchflussarmatur

Bis zu drei Elektrodeneinbauplätze für Chlor-/Chlordioxid-Sensoren bzw. pH- und Redox-Sensoren für den Einbau in Rohrleitungen „Bypass“ oder „Online, mit folgender Ausrüstung:

- Anpassung des Messwasserdurchflusses mittels Nadelventil

- „Flow-Alarm“ über induktiven Näherungsschalter

- Potenzialausgleichsstift serienmäßig eingebaut

- Einfache Kalibrierung des pH-Sensors in eingebautem Zustand

Prozessanschluss: 		G ½“

Mediumsberührende

Werkstoffe

- Armatur: 			Plexiglas (PMMA)

- Kalibrierbecher:		PVC

- Potenzialausgleichsstift:	Edelstahl 1.4571

- O-Ringe: 			EPDM

Einschraubgewinde für pH-/Redox-Elektroden: 	2 x PG 13,5

Elektrodeneinbauplätze: 	max. 3

Druckbereich:			max. zulässiger Wasservordruck: 4 bar (bei 40°C)

max. zulässiger Wasserrückdruck: 1 bar (bei 40°C)

Mindest-Druckdifferenz:		0,1 bar

Max. Betriebstemperatur:	45°C

Messwasserdurchfluss:		30…120 l/h

Fabr.: 				Endress + Hauser

Typ: 				CCA 250